## UI测试用例(加密)
Test Case ID 测试用例编号 | Manual Section 产品说明书模块 | Test Case Title 测试用例标题 | Test Category 测试类别 | Pre-condition 预置条件 | Procedure 操作步骤 | Input data 输入数据 | Expected Result 预期结果 | Result 实际结果 | Verdict 判定
TC-001 | 准备工作 | 设备上电与程序启动 | 易用性 | 设备处于关机状态 | 1. 按下设备电源键 2. 观察屏幕亮起与启动画面 3. 等待程序加载完成 | / | 1. 屏幕点亮并显示启动界面 2. 无异常卡顿或黑屏 3. 程序自动进入登录界面
TC-002 | 系统登录 | 登录界面整体显示 | 界面 | 程序启动完成 | 1. 观察登录弹窗位置与层级 2. 检查弹窗是否居中且覆盖主界面 3. 观察背景主界面是否可交互 | / | 1. “系统登录”弹窗居中显示 2. 弹窗覆盖主界面并置于最上层 3. 背景主界面不可操作
TC-003 | 系统登录 | 登录界面控件与文本 | 界面 | 处于登录界面 | 1. 检查Logo与标题 2. 检查用户名/密码输入框 3. 检查登录按钮与提示区域 | / | 1. 显示“九辰医疗”Logo与“系统登录”标题 2. 输入框标题为“用户名”“密码” 3. 仅显示“登录”按钮，无新增用户/忘记密码入口
TC-004 | 系统登录 | 默认账号填充 | 易用性 | 处于登录界面 | 观察用户名与密码输入框默认内容 | / | 用户名与密码框默认显示admin（如已配置默认值）
TC-005 | 系统登录 | 用户名输入框交互 | 易用性 | 处于登录界面 | 1. 点击用户名输入框 2. 输入任意字符 3. 观察输入与光标 | abc | 1. 输入框获得焦点 2. 屏幕键盘弹出 3. 输入字符正常显示
TC-006 | 系统登录 | 密码输入框交互 | 易用性 | 处于登录界面 | 1. 点击密码输入框 2. 输入任意字符 3. 观察显示形式 | 123456 | 1. 输入框获得焦点 2. 屏幕键盘弹出 3. 密码字符以掩码显示
TC-007 | 系统登录 | 登录失败提示 | 功能性 | 处于登录界面 | 1. 输入错误账号密码 2. 点击登录按钮 3. 观察提示信息 | 用户名=wrong; 密码=wrong | 1. 出现“账号或密码错误，请重试。”提示 2. 保持在登录界面 3. 输入框内容不被异常清空（如未设计清空）
TC-008 | 系统登录 | 登录成功进入主页 | 功能性 | 处于登录界面 | 1. 输入正确账号密码 2. 点击登录按钮 3. 观察跳转 | admin/admin | 1. 登录成功提示（如有） 2. 登录弹窗隐藏 3. 进入主页界面
TC-009 | 屏幕键盘 | 屏幕键盘显示 | 界面 | 任意输入框聚焦 | 观察屏幕键盘整体布局与标题 | / | 1. 显示“屏幕键盘/Screen Keyboard”标题 2. 显示中文/English切换按钮 3. 显示按键区域
TC-010 | 屏幕键盘 | 键盘语言切换 | 功能性 | 屏幕键盘显示 | 1. 点击【中文】按钮 2. 点击【English】按钮 3. 观察键盘布局变化 | / | 1. 语言按钮状态正确切换 2. 按键字符/候选区随语言变化
TC-011 | 屏幕键盘 | 中文输入候选 | 功能性 | 屏幕键盘为中文模式 | 1. 输入拼音 2. 观察候选区 3. 点击候选词上屏 | 输入: sh | 1. 候选区显示候选词 2. 点击候选词后文本输入框更新
TC-012 | 主页 | 主页元素显示 | 界面 | 登录成功 | 1. 观察顶部时间 2. 观察Logo与设备型号 3. 观察文案与按钮 | / | 1. 显示系统时间 2. 显示“九辰医疗/9C-U-TPS”等标识 3. 显示4个主按钮（开始治疗/设备设置/新建档案/病例列表）
TC-013 | 主页 | 进入快速治疗 | 功能性 | 位于主页 | 点击【开始治疗】按钮 | / | 进入快速治疗界面
TC-014 | 主页 | 进入系统设置 | 功能性 | 位于主页 | 点击【设备设置】按钮 | / | 进入系统设置界面
TC-015 | 主页 | 进入新建档案 | 功能性 | 位于主页 | 点击【新建档案】按钮 | / | 进入新建档案界面
TC-016 | 主页 | 进入病例列表 | 功能性 | 位于主页 | 点击【病例列表】按钮 | / | 进入病例列表界面
TC-017 | 快速治疗 | 快速治疗界面整体布局 | 界面 | 进入快速治疗界面 | 1. 检查顶部返回按钮与标题 2. 检查左侧压力/温度模块 3. 检查波形监控模块 4. 检查右侧眼盾状态与治疗时间模块 | / | 1. 顶部显示返回按钮与“快速治疗”标题 2. 左侧显示压力/温度圆圈 3. 中部显示波形监控曲线卡片 4. 右侧显示眼盾状态与治疗时间模块
TC-018 | 快速治疗 | 压力/温度圆圈显示 | 界面 | 快速治疗界面 | 1. 观察左右圆圈位置与大小 2. 观察压力数值与单位 3. 观察温度数值显示 | / | 1. 圆圈尺寸足以包裹数值并整体上移 2. 压力数值与mmHg单位显示清晰 3. 温度仅显示数值与℃单位，无“温度”文字
TC-019 | 快速治疗 | 当前阶段显示 | 界面 | 快速治疗界面 | 观察“当前阶段”区域 | / | 阶段芯片显示“当前阶段”与默认“待机”状态
TC-020 | 快速治疗 | 波形监控曲线与图例 | 界面 | 快速治疗界面 | 1. 观察波形监控标题 2. 观察图例内容 3. 观察四个曲线卡片 | / | 1. 显示“波形监控”标题 2. 图例包含左/右压力与左/右温度 3. 四个曲线卡片显示对应标题与数值位置
TC-021 | 快速治疗 | 眼盾状态显示-未连接 | 界面 | 快速治疗界面且眼盾未连接 | 观察左右眼盾椭圆状态 | / | 左右眼盾显示灰色背景与“未连接”文字
TC-022 | 快速治疗 | 眼盾状态显示-正常 | 界面 | 设备上报在线且未熔断 | 观察左右眼盾椭圆状态 | / | 对应眼盾显示绿色背景与“正常”文字
TC-023 | 快速治疗 | 眼盾状态显示-失效 | 界面 | 设备上报熔断 | 观察左右眼盾椭圆状态 | / | 对应眼盾显示黄色背景与“失效”文字
TC-024 | 快速治疗 | 治疗时间模块显示内容 | 界面 | 快速治疗界面 | 1. 观察“治疗时间”标题与后置时间 2. 观察倒计时剩余时间 3. 观察滑动条与刻度 | / | 1. 标题后显示当前滑动条时间值（如12:00） 2. 倒计时显示剩余时间 3. 滑动条范围0-12，刻度显示0/6/12
TC-025 | 快速治疗 | 治疗时间默认值 | 功能性 | 快速治疗界面 | 观察默认值与倒计时显示 | / | 默认治疗时间为12分钟，倒计时显示12:00
TC-026 | 快速治疗 | 治疗时间滑动条更新 | 功能性 | 快速治疗界面 | 1. 拖动滑动条至6 2. 观察标题后时间与倒计时 | 6 | 1. 标题后时间显示06:00 2. 倒计时同步显示06:00
TC-027 | 快速治疗 | 开始按钮不可用条件 | 异常 | 设备未连接 | 点击【开始】按钮 | / | 开始按钮无效或不进入治疗状态
TC-028 | 快速治疗 | 开始治疗-双眼在线 | 功能性 | 设备已连接且双眼在线 | 点击【开始】按钮 | / | 1. 进入治疗状态 2. 按钮变为“停止” 3. 倒计时开始 4. 时间滑动条禁用
TC-029 | 快速治疗 | 开始治疗-双眼离线提示 | 异常 | 设备已连接但双眼离线 | 点击【开始】按钮 | / | 弹出“眼盾未就绪”提示弹窗
TC-030 | 快速治疗 | 开始治疗-单侧在线确认 | 功能性 | 仅单侧在线 | 点击【开始】按钮 | / | 弹出单侧确认弹窗，提示仅单侧可用，提供取消/继续
TC-031 | 快速治疗 | 单侧确认-取消 | 功能性 | 单侧确认弹窗打开 | 点击【取消】 | / | 弹窗关闭且不进入治疗
TC-032 | 快速治疗 | 单侧确认-继续 | 功能性 | 单侧确认弹窗打开 | 点击【继续】 | / | 进入治疗状态，倒计时开始
TC-033 | 快速治疗 | 治疗中返回提示 | 功能性 | 治疗进行中 | 点击左上角返回按钮 | / | 弹出“正在治疗中”提示，阻止退出
TC-034 | 快速治疗 | 治疗中滑动条禁用 | 功能性 | 治疗进行中 | 尝试拖动治疗时间滑动条 | / | 滑动条不可拖动，值保持不变
TC-035 | 快速治疗 | 眼盾断开处理 | 异常 | 治疗进行中 | 模拟眼盾断开 | / | 弹出“眼盾断开”弹窗并停止治疗
TC-036 | 快速治疗 | 停止治疗 | 功能性 | 治疗进行中 | 点击【停止】按钮 | / | 1. 治疗停止 2. 按钮恢复“开始” 3. 滑动条恢复可用
TC-037 | 快速治疗 | 治疗完成弹窗 | 功能性 | 治疗进行中 | 等待倒计时结束 | / | 弹出“治疗完成”弹窗，提供“暂不导出/导出报告”按钮
TC-038 | 快速治疗 | 治疗完成-暂不导出 | 功能性 | 治疗完成弹窗打开 | 点击【暂不导出】 | / | 弹窗关闭，回到快速治疗界面
TC-039 | 快速治疗 | 治疗完成-导出报告 | 功能性 | 治疗完成弹窗打开 | 点击【导出报告】 | / | 触发导出流程并提示导出结果
TC-040 | 系统设置 | 设置页布局 | 界面 | 进入系统设置 | 观察左侧导航与右侧内容区 | / | 仅显示“账户”“关于”两个模块入口
TC-041 | 系统设置 | 账户模块-退出登录 | 功能性 | 设置页-账户模块 | 点击【退出登录】 | / | 退出登录并返回登录界面
TC-042 | 系统设置 | 关于模块-固件版本显示 | 界面 | 设置页-关于模块 | 观察固件版本字段 | / | 固件版本有值显示
TC-043 | 新建档案 | 新建档案界面元素 | 界面 | 进入新建档案 | 检查表单字段与按钮 | / | 字段包含患者编号(只读)、姓名、性别、电话、出生日期；按钮包含“查看列表/保存档案”
TC-044 | 新建档案 | 患者编号自动生成 | 功能性 | 进入新建档案 | 观察患者编号并尝试编辑 | / | 编号自动生成且不可编辑
TC-045 | 新建档案 | 姓名不限制中文 | 功能性 | 进入新建档案 | 输入英文/数字姓名并保存 | Name123 | 系统允许输入且不提示中文校验错误
TC-046 | 新建档案 | 性别选择 | 功能性 | 进入新建档案 | 切换性别为“女” | / | 性别切换成功且状态保持
TC-047 | 新建档案 | 出生日期占位符显示 | 界面 | 进入新建档案 | 观察出生日期输入框占位符 | / | 占位符显示“xxxx-xx-xx”
TC-048 | 新建档案 | 出生日期自动格式化 | 功能性 | 进入新建档案 | 在出生日期输入框输入数字 | 29101118 | 自动格式化为2019-11-18
TC-049 | 新建档案 | 出生日期非法格式提示 | 异常 | 进入新建档案 | 输入非法日期并保存 | 2019-13-40 | 提示“出生日期格式应为 xxxx-xx-xx”
TC-050 | 新建档案 | 必填项校验-姓名为空 | 异常 | 进入新建档案 | 姓名为空直接保存 | / | 提示必填错误，无法保存
TC-051 | 新建档案 | 必填项校验-出生日期为空 | 异常 | 进入新建档案 | 出生日期为空直接保存 | / | 提示必填错误，无法保存
TC-052 | 新建档案 | 保存档案成功 | 功能性 | 填写必填项 | 点击【保存档案】 | 姓名=张三；性别=男；出生日期=2019-11-18 | 保存成功并进入病例列表显示新档案
TC-053 | 新建档案 | 查看列表按钮 | 功能性 | 新建档案界面 | 点击【查看列表】 | / | 跳转到病例列表界面
TC-054 | 病例列表 | 空列表提示 | 界面 | 无病例数据 | 进入病例列表 | / | 显示“暂无病例，请先创建。”提示
TC-055 | 病例列表 | 列表表头与列宽均等 | 界面 | 病例列表有数据 | 观察表头与列间距 | / | 表头列宽均等，显示编号/姓名/性别/电话/出生日期/建档日期/治疗等字段
TC-056 | 病例列表 | 单行选择高亮 | 功能性 | 病例列表有数据 | 点击任意一行 | / | 该行高亮显示为选中状态
TC-057 | 病例列表 | 复选框选择 | 功能性 | 病例列表有数据 | 点击复选框 | / | 复选框状态变化，选中行高亮
TC-058 | 病例列表 | 全选此页按钮 | 功能性 | 病例列表有多条 | 点击【全选此页】 | / | 本页所有病例被选中
TC-059 | 病例列表 | 分页默认最新页 | 功能性 | 病例数量超过一页 | 进入病例列表 | / | 默认显示最新数据页
TC-060 | 病例列表 | 分页翻页 | 功能性 | 病例数量超过一页 | 点击左/右箭头翻页 | / | 页码更新，列表内容随页变化
TC-061 | 病例列表 | 删除病例-弹窗显示 | 功能性 | 至少选中一条病例 | 点击【删除】 | / | 弹出确认删除弹窗，提示文本无“(1)”等计数后缀
TC-062 | 病例列表 | 删除病例-确认删除 | 功能性 | 删除弹窗打开 | 点击【确认删除】 | / | 删除选中病例，不要求密码验证
TC-063 | 病例列表 | 删除病例-取消 | 功能性 | 删除弹窗打开 | 点击【取消】 | / | 弹窗关闭，不删除数据
TC-064 | 病例列表 | 未选择删除提示 | 异常 | 未选中病例 | 点击【删除】 | / | 提示“请先选择要删除的病例”
TC-065 | 病例列表 | 清空病例 | 功能性 | 病例列表有数据 | 点击【清空】 | / | 所有病例清空并显示空列表提示
TC-066 | 病例列表 | 治疗按钮跳转快速治疗 | 功能性 | 病例列表有数据 | 点击某条记录“治疗”按钮 | / | 进入快速治疗界面并绑定该病例为当前治疗对象
TC-067 | 弹窗 | 恢复治疗进度弹窗显示 | 功能性 | 存在未完成治疗记录 | 重启程序并观察弹窗 | / | 弹出“恢复治疗进度”弹窗，显示忽略/恢复按钮
TC-068 | 弹窗 | 恢复治疗进度-忽略 | 功能性 | 恢复治疗进度弹窗打开 | 点击【忽略】 | / | 弹窗关闭且不恢复治疗进度
TC-069 | 弹窗 | 恢复治疗进度-恢复 | 功能性 | 恢复治疗进度弹窗打开 | 点击【恢复】 | / | 弹窗关闭并恢复上次治疗状态与倒计时
TC-070 | 弹窗 | 治疗中退出拦截 | 功能性 | 治疗进行中 | 点击返回或切换界面 | / | 弹出“正在治疗中”提示并阻止退出
TC-071 | 弹窗 | 眼盾未就绪弹窗内容 | 界面 | 双眼盾离线 | 点击开始治疗触发弹窗 | / | 弹窗包含标题与说明文字，按钮“知道了”可关闭
TC-072 | 弹窗 | 眼盾断开弹窗内容 | 界面 | 治疗中且眼盾断开 | 观察弹窗与按钮 | / | 弹窗显示“眼盾断开”与提示文字，返回按钮可关闭
TC-073 | 弹窗 | 治疗完成弹窗内容 | 界面 | 治疗完成 | 观察弹窗内容 | / | 弹窗标题“治疗完成”，包含导出/暂不导出按钮
TC-074 | 弹窗 | 删除病例弹窗文本无计数 | 界面 | 删除弹窗打开 | 观察提示文本末尾 | / | 提示文本不包含“(1)”等计数后缀
TC-075 | 快速治疗 | 治疗时间标题后显示为滑动条值 | 界面 | 快速治疗界面 | 1. 记录当前滑动条数值 2. 对比标题后显示的时间 | / | 标题后显示与滑动条数值一致（如滑动条=8则显示08:00）
TC-076 | 快速治疗 | 倒计时显示为剩余时间 | 功能性 | 治疗开始后 | 观察倒计时数值变化 | / | 倒计时每秒递减，显示为剩余时间
TC-077 | 快速治疗 | 压力温度数据刷新显示 | 功能性 | 设备有数据上报 | 观察压力/温度数值与曲线随时间变化 | / | 数值与曲线可随上报数据更新
TC-078 | 快速治疗 | 返回按钮形态与可点击区域 | 界面 | 快速治疗界面 | 观察左上角返回按钮样式并点击 | / | 按钮显示箭头图标，点击可返回主页（非治疗中）
TC-079 | 病例列表 | 分页按钮尺寸与可用状态 | 界面 | 病例列表有多页 | 观察分页箭头尺寸与禁用状态 | / | 箭头按钮尺寸加大，第一页上一页禁用，最后一页下一页禁用
TC-080 | 病例列表 | 表格滚动条可用 | 易用性 | 病例列表数据较多 | 滚动列表查看不同记录 | / | 列表可水平滚动（如超宽），滚动平滑无卡顿
TC-081 | 新建档案 | 患者编号只读与不可调出键盘 | 易用性 | 新建档案界面 | 点击患者编号输入框 | / | 字段为只读，不触发屏幕键盘
TC-082 | 系统设置 | 设置侧边栏高亮切换 | 界面 | 系统设置界面 | 点击“账户/关于”切换 | / | 当前模块按钮高亮，内容区切换至对应模块
TC-083 | 主页 | 主页按钮视觉反馈 | 界面 | 主页 | 鼠标/触控点击按钮观察反馈 | / | 按钮有按压/高亮反馈，点击触发跳转
TC-084 | 系统登录 | 登录错误提示消失时机 | 易用性 | 触发过登录失败 | 再次输入并点击登录成功 | admin/admin | 错误提示消失，登录成功进入主页